บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างสมบูรณ์ โดยประชากรผู้สูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุกลายเป็นประเด็นสำคัญระดับชาติ หนึ่งในภัยคุกคามที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางร่างกาย จิตใจ และเศรษฐกิจอย่างรุนแรงที่สุดในผู้สูงอายุคือ "อุบัติเหตุการหกล้ม" ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บรุนแรง กะโหลกศีรษะแตก กระดูกสะโพกหัก ภาวะหมดสติ หรือการเสียชีวิตหากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีภายในช่วงเวลาทอง (The Golden Hour)

จากข้อมูลทางสถิติทางการแพทย์พบว่า ผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงถึงร้อยละ 80 และอุบัติเหตุการหกล้มในที่พักอาศัยมักเกิดขึ้นใน "ห้องน้ำหรือห้องสุขา" สูงถึงร้อยละ 30 ของอุบัติเหตุการหกล้มทั้งหมด เนื่องจากห้องน้ำเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจากปัจจัยทางกายภาพหลายประการ เช่น พื้นเปียกลื่น การก้าวข้ามสิ่งกีดขวางหรือพื้นต่างระดับ การเปลี่ยนอิริยาบถจากการนั่งเป็นยืน และที่สำคัญที่สุดคือ ห้องน้ำเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่ปิดมิดชิด ผู้สูงอายุมักทำภารกิจเพียงลำพังโดยไม่มีผู้ดูแลอยู่ด้วย เมื่อเกิดอุบัติเหตุล้มจึงมักไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และผู้อื่นภายนอกไม่สามารถรับรู้เหตุการณ์ได้ในทันที ส่งผลให้ผู้ประสบเหตุนอนหมดสติตกค้างอยู่เป็นเวลานานจนอาการทรุดหนัก

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาระบบตรวจจับการหกล้มหลากหลายรูปแบบ แต่ระบบเหล่านั้นยังมีข้อจำกัดอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่:
1) ระบบอุปกรณ์ตรวจจับชนิดสวมใส่ (Wearable Devices เช่น สายรัดข้อมือ, นาฬิกาอัจฉริยะ, หรือเซนเซอร์ตรวจจับความเร่ง MPU-6050): มีข้อจำกัดสำคัญคือ ผู้สูงอายุมักลืมสวมใส่ รู้สึกอึดอัดไม่สะดวกสบาย และจำเป็นต้องถอดออกขณะอาบน้ำหรือทำความสะอาดร่างกาย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เสี่ยงต่อการล้มมากที่สุด
2) ระบบตรวจจับด้วยภาพจากกล้องวงจรปิด (Vision-based / Camera Surveillance): แม้จะมีความแม่นยำสูงในการวิเคราะห์ท่าทาง แต่ไม่สามารถนำมาติดตั้งใช้งานภายในห้องน้ำได้ เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว (Privacy Violation) อย่างร้ายแรง และมีข้อจำกัดจากละอองน้ำ ไอน้ำ หรือแสงสว่างไม่เพียงพอ
3) ระบบปุ่มกดฉุกเฉิน (Emergency Pull Cord / SOS Button): เป็นระบบแบบพาสซีฟ (Passive) ที่ต้องพึ่งพาให้ผู้ประสบเหตุเป็นผู้กดปุ่ม หากผู้สูงอายุล้มกระแทกพื้นแล้วหมดสติ หรือได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถเอื้อมมือกดปุ่มได้ ระบบจะไม่สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนได้เลย

ด้วยข้อจำกัดดังกล่าว เทคโนโลยีเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร (Millimeter-Wave Radar หรือ mmWave) ย่านความถี่ 60 GHz จึงเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการตรวจจับการหกล้มในห้องน้ำ เนื่องจากเรดาร์ทำงานโดยส่งคลื่นความถี่วิทยุและตรวจจับสัญญาณที่สะท้อนกลับจากร่างกายมนุษย์ ทำให้สามารถตรวจจับการเคลื่อนที่และระดับความสูงของบุคคลได้แบบไร้สัมผัส (Non-contact) โดยไม่บันทึกภาพ จึงรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยังไม่ได้รับผลกระทบจากไอน้ำ ละอองน้ำ ม่านกั้น ฝุ่น ควัน หรือสภาวะแสงมืดสนิทในห้องน้ำ

ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดทำจึงได้พัฒนาโครงงาน "ระบบตรวจจับการล้มในห้องน้ำด้วยเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 60 GHz" ขึ้น โดยนำโมดูลเรดาร์ HLK-LD6002C ย่าน 60 GHz ร่วมกับโมดูลเรดาร์ตรวจจับบุคคล HLK-LD2410C มาประมวลผลร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 บนแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ที่ออกแบบขึ้นเฉพาะ พร้อมพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินด้วยเสียง (Buzzer Alarm) ในพื้นที่ และส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอล MQTT และ HTTPS ไปยังระบบบริการหลังบ้าน (Go Backend) บนคลาวด์ เพื่อกระจายสัญญาณแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ผ่าน Webhook ไปยัง LINE Messaging API ของผู้ดูแล พร้อมทั้งมีเว็บแอปพลิเคชันแดชบอร์ด (Next.js) สำหรับติดตามสถานะการใช้งานห้องน้ำและบริหารจัดการอุปกรณ์จากระยะไกล ซึ่งจะช่วยยกระดับความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุการล้มในห้องน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. เพื่อศึกษา ออกแบบ และสร้างระบบตรวจจับการหกล้มในห้องน้ำแบบไร้สัมผัสและรักษาความเป็นส่วนตัว โดยใช้เทคโนโลยีเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 60 GHz (โมดูล HLK-LD6002C) ร่วมกับเซนเซอร์ตรวจจับบุคคล (HLK-LD2410C) และไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3

2. เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินแบบเรียลไทม์ ทั้งการแจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสียงเฉพาะที่ (Local Buzzer Alarm) และการแจ้งเตือนระยะไกลผ่านระบบ Webhook เข้าสู่ LINE Messaging API

3. เพื่อพัฒนาระบบบริการหลังบ้านบนคลาวด์ (Go Backend, MQTT Broker, PostgreSQL Database) และเว็บแอปพลิเคชันแดชบอร์ด (Next.js) สำหรับการติดตามสถานะห้องน้ำแบบเรียลไทม์ บันทึกประวัติเหตุการณ์ และปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์จากระยะไกล

4. เพื่อทดสอบและประเมินประสิทธิภาพความแม่นยำของระบบในการตรวจจับการล้ม การตรวจจับการเข้า-ออกห้องน้ำ และความเร็วในการตอบสนองของการแจ้งเตือนภัย

1.3 สมมติฐานของโครงงาน

การประยุกต์ใช้โมดูลเรดาร์คลื่นมิลลิเมตรย่านความถี่ 60 GHz ติดตั้งบนเพดานห้องน้ำร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 และอัลกอริทึมยืนยันเวลาการล้ม (Fall Confirmation Delay) สามารถตรวจจับและจำแนกท่าทางการหกล้มของมนุษย์ในห้องน้ำได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยไม่เกิดการแจ้งเตือนผิดพลาดจากกิจกรรมทั่วไปในห้องน้ำ และสามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลได้ภายในเวลาไม่เกิน 2 วินาที โดยไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

1.4 ข้อตกลงเบื้องต้น

1. ระบบถูกออกแบบสำหรับการติดตั้งใช้งานภายในห้องน้ำที่มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 4 × 4 เมตร (หรือขนาดมาตรฐาน 2 × 2 ถึง 3 × 3 เมตร)

2. โมดูลเรดาร์ตรวจจับการล้ม HLK-LD6002C ติดตั้งบนเพดานห้องน้ำที่ระดับความสูง 2.0 ถึง 3.0 เมตรจากพื้นห้องน้ำ โดยหันหน้าแผ่นเสาอากาศลงสู่พื้นในแนวดิ่ง

3. สถานที่ติดตั้งมีสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi 2.4 GHz) ที่มีเสถียรภาพสำหรับการเชื่อมต่อของไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3

4. ผู้ใช้งานในห้องน้ำขณะเกิดเหตุการณ์เป็นบุคคลเดี่ยว (Single Occupancy) ตามการใช้งานห้องน้ำหรือห้องสุขาทั่วไป

1.5 ขอบเขตของโครงงาน

1.5.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ฝังตัว (Hardware & Embedded System)

1. ออกแบบและสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) สำหรับเป็นบอร์ดควบคุมหลักของระบบ

2. ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 DevKitC-1 (Xtensa 32-bit Dual-core 240 MHz, Wi-Fi 2.4 GHz)

3. ใช้โมดูลเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร HLK-LD6002C ย่านความถี่ 60 GHz (58-62 GHz) สื่อสารผ่านพอร์ต UART ความเร็ว 115200 bps สำหรับตรวจจับการล้ม

4. ใช้โมดูลเรดาร์ HLK-LD2410C ย่านความถี่ 24 GHz สำหรับตรวจจับการมีอยู่ของบุคคล (Presence Detection) และการเข้า-ออกห้องน้ำ

5. มีวงจรจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งสเต็ปดาวน์ DC-DC แปลงแรงดัน 12V/9V เป็น 5V 3A และ 3.3V 3A เพื่อจ่ายพลังงานที่เสถียรแก่อุปกรณ์ทั้งหมด

6. ติดตั้งโมดูลสัญญาณเสียงเตือนภัยฉุกเฉิน (Buzzer) ความดัง 85-90 dB ขับด้วยวงจรทรานซิสเตอร์

1.5.2 ขอบเขตด้านเฟิร์มแวร์และอัลกอริทึม (Firmware & Algorithms)

1. พัฒนาเฟิร์มแวร์บน ESP32-S3 ด้วยภาษา C/C++ บน Arduino Core

2. ออกแบบระบบควบคุมสถานะการทำงานด้วย Finite State Machine (FSM) ประกอบด้วยสถานะ ห้องว่าง (Exit), กำลังใช้งาน (Enter), ตรวจพบการล้ม (Fall Candidate), และยืนยันการล้ม (Confirmed Fall)

3. พัฒนาอัลกอริทึมยืนยันเวลาการล้ม (Fall Confirmation Delay) เพื่อกรองสัญญาณรบกวนและลดอัตราการแจ้งเตือนผิดพลาด

4. พัฒนาระบบส่งข้อมูล Telemetry แบบคู่ขนาน รองรับทั้งโปรโตคอล MQTT และ HTTPS REST API สำหรับส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์

5. พัฒนาระบบมอนิเตอร์สถานะภายในผ่าน WebSocket WebLogger และรองรับการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (OTA)

1.5.3 ขอบเขตด้านระบบบริการหลังบ้านและฐานข้อมูล (Cloud Backend & Database)

1. พัฒนาระบบ API Server ด้วยภาษา Go (Golang) รองรับสถาปัตยกรรม RESTful API และ WebSocket Server

2. ติดตั้งและกำหนดค่า MQTT Broker (Mosquitto) สำหรับรับส่งข้อมูล Telemetry และคำสั่งควบคุมอุปกรณ์แบบเรียลไทม์

3. ใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ PostgreSQL สำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน อุปกรณ์ ห้อง และประวัติเหตุการณ์

4. พัฒนาระบบ Webhook Dispatcher สำหรับส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยัง LINE Messaging API ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ล้ม

5. ติดตั้งระบบทั้งหมดบนสภาพแวดล้อมคอนเทนเนอร์ Docker บนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ Azure VM ภายใต้โดเมนเนม fall-detection.sopon-project.me พร้อมใบรับรองความปลอดภัย HTTPS (SSL)

1.5.4 ขอบเขตด้านเว็บแอปพลิเคชันส่วนแสดงผล (Web Frontend Dashboard)

1. พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Next.js (React Framework, TypeScript) และ Tailwind CSS

2. มีระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน (Sign Up, Sign In, JWT Session Management)

3. หน้าแดชบอร์ดแสดงสถานะห้องน้ำแบบเรียลไทม์ (ว่าง, ใช้งาน, ล้มฉุกเฉิน) และแสดงระยะเวลาการเข้าใช้งาน

4. หน้าบริหารจัดการอุปกรณ์ สามารถสร้างอุปกรณ์ ผูกห้องน้ำ กำหนด URL Webhook และปรับแก้พารามิเตอร์ของเซนเซอร์เรดาร์จากระยะไกลได้

1.6 ตัวแปรที่ศึกษา

1. ตัวแปรต้น (Independent Variables): ท่าทางการเคลื่อนไหวและการล้ม (การล้มไปข้างหน้า, การล้มไปข้างหลัง, การล้มตะแคงข้าง, การลื่นล้มแบบสไลด์, การนั่งลงเร็ว, การก้มเก็บของ, การเดินเข้า-ออก), ระดับความสูงในการติดตั้งเซนเซอร์ (2.0, 2.5, และ 3.0 เมตร), และค่าพารามิเตอร์เกณฑ์ความไว (Fall Threshold & Sensitivity)

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables): ความแม่นยำในการตรวจจับการล้ม (Accuracy, Sensitivity, Specificity, Precision, F1-Score), อัตราการแจ้งเตือนผิดพลาด (False Alarm Rate), และเวลาหน่วงในการตอบสนองและส่งการแจ้งเตือน (Response Time & Notification Latency)

3. ตัวแปรควบคุม (Control Variables): ขนาดพื้นที่ห้องน้ำทดสอบ (2.0 × 2.0 เมตร), จำนวนผู้ใช้งานในพื้นที่ตรวจจับ (1 คนต่อครั้ง), สภาพแวดล้อมทางอุณหภูมิและความชื้นในห้องน้ำ, และระดับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่วงจร

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ระบบตรวจจับการล้มในห้องน้ำแบบอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูง สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

2. ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดอัตราความสูญเสียหรือเสียชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พักอาศัย จากการได้รับการช่วยเหลือฉุกเฉินอย่างทันท่วงที

3. ได้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่าน Webhook และ LINE Messaging API ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของผู้ดูแลหรือระบบแจ้งเตือนของโรงพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุได้โดยตรง

4. ได้องค์ความรู้และต้นแบบระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) แบบ Full-Stack Solution ที่ครอบคลุมการออกแบบฮาร์ดแวร์ PCB, เฟิร์มแวร์ระบบสมองกลฝังตัว, ระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ และเว็บแอปพลิเคชันแดชบอร์ด

1.8 คำนิยามศัพท์เฉพาะ

เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร (Millimeter-Wave Radar): เทคโนโลยีเรดาร์ที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านความถี่สั้นมาก (ความถี่ 30 ถึง 300 GHz) สำหรับการตรวจวัดระยะทาง ความเร็ว และทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ

การตรวจจับการล้ม (Fall Detection): กระบวนการตรวจจับและจำแนกการเปลี่ยนแปลงท่าทางของมนุษย์ที่มีการเคลื่อนที่ลงสู่พื้นอย่างฉับพลันและค้างอยู่ในระดับต่ำผิดปกติ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3: วงจรรวมไมโครคอนโทรลเลอร์สถาปัตยกรรม 32-bit แบบดูอัลคอร์ ที่มีวงจรสื่อสาร Wi-Fi และ Bluetooth ในตัว สำหรับใช้เป็นหน่วยประมวลผลหลักของอุปกรณ์ IoT

โปรโตคอล MQTT: โปรโตคอลการสื่อสารข้อมูลขนาดเล็กแบบ Publish/Subscribe ที่ออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ IoT ที่มีแบนด์วิธจำกัดและต้องการความเร็วสูง

เว็บฮุก (Webhook): กลไกการส่งข้อมูลแจ้งเตือนเหตุการณ์จากเซิร์ฟเวอร์หนึ่งไปยังอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งโดยอัตโนมัติผ่านทาง HTTP POST Request

การหน่วงเวลายืนยันการล้ม (Fall Confirmation Delay): ช่วงเวลาหน่วงที่กำหนดให้ระบบต้องตรวจพบสถานะการล้มอย่างต่อเนื่องก่อนยืนยันว่าเกิดเหตุการณ์ล้มจริง เพื่อป้องกันการแจ้งเตือนผิดพลาด